# Инструкция за работа с преносим уред за шум в лагерите на фирма SPM тип 43А

# ОБЩО ОПИСАНИЕ

Уредът измерва ударните импулси и по тях съдим за състоянието на лагера.

Ударните импулси се приемат от датчик и се предават на измерителния уред.

Той преобразува входящия сигнал в звукови импулси, които могат да се чуят непосредствено от уреда или със слушалки.

Получените стойности на ударните импулси служат като база за преценка на състоянието на лагера.

# КОНТРОЛ НА БАТЕРИИТЕ

Преди извършване на замерването се контролира напрежението на батериите.

Един звуков импулс при включване на уреда показва, че напрежението е достатъчно.

Постоянния тон означава, че напрежението е недостатъчно /погрешно поставени или изтощени батерии/.

Ако въобще не се чуе звуков импулс, то батериите са силно изтощени.

При по-дълъг престой - батериите се изваждат от уреда.

# ИЗБИРАНЕ НА ТОЧКА НА ИЗМЕРВАНЕ

Избира се подходящо място откъм страната на лагера – възможно най-близко.

Контактната сонда трябва да се постави на равно място, за да се избегнат смущенията.

# ОТЧИТАНЕ

Преди измерването уредът се настройва както следва:

Горната шайба /2/ се завъртва по отношение на долната шайба /1/ докато оборотите на въртене на ПА „n” и диаметъра на вала „d” застанат едно срещу друго.

Началната стойност dBi на лагера се отчита веднага от малкия триъгълник.

При това положение скалата на долната шайба се измества автоматично на съответния брой единици dBsv, които съответстват на началната стойност dBi на лагера. На скалата на долната шайба се отчита стойността dBn в децибели.

При измерване на ударните импулси на търкалящите лагери се определят долната стойност dBc /фона/ и върховата стойност dBm.

При измерването допираме лагерното тяло със сензора и въртим долната шайба от положение 0 dBn в посока обратна на часовниковата стрелка /1/ докато звуковите импулси спират да образуват постоянен тон. Звукът се накъсва в този момент.

При продължение на завъртването на шайбата звуковите импулси стават все по-редки, докато накрая изцяло спрат /3/.

Отчетеното показание при /1/ съответства на долната стойност dBc, докато

показанието при /3/ съответства на максималната стойност dBm.

Именно тези две стойности се записват в измерителния протокол и на базата на тях се прави анализ за състоянието на лагера.

Ако измерването чрез ударни импулси не е смущавано от други източници, то тези две измерени стойности дават достатъчно данни за преценка състоянието на лагера.

dBn – скалите на измерителния уред имат зелено, жълто и червено поле.

Тези полета служат за показател при оценка на състоянието на лагера.

1.Ако върховата стойност и долната стойност са в зелената зона, това означава, че лагера е в добро експлоатационно състояние.

2.Малко по-голяма долна стойност и върхова стойност в жълтото поле показва ограничено експлоатационно състояние.

3.Голяма разлика между долната и върховата стойност, като последната е в червеното поле, показва сигурни повреди или замърсена смазка. Това означава лошо експлоатационно състояние.

# ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Ударните импулси се причиняват частично от неизбежни грапавини на външната повърхнина и от гривните на здравите лагери.

Долната стойност dBc изразява общата грапавина на външната повърхност.

При недостатъчен смазочен пласт долната стойност се покачва.

Върховата стойност dBm е израз на повреди в гривната или замърсена смазка.

Обикновено ударните импулси от лагера се явяват като случайни, но въпреки това могат да се причинят от драскотина на вътрешната гривна.

Ударните импулси от източници извън лагера може да се познаят по това, че измерената стойност се повишава колкото по-близо до източника става измерването.

# ПРИМЕРИ

- Долната и върховата стойност са в зелената зона dBc <10 ; dBm<20.

Следователно лагерът е в добро състояние.

- Долната стойност е dBc = 20, а върховата стойност е в червената зона; dBm>35.

Следователно лагерът е в лошо състояние.

3. Долната стойност е dBc >10, а върховата стойност е в жълтата зона; dBm=30.

Следователно лагерът не се смазва достатъчно или е сглобен неправилно.

4. Долната и върховата стойност са в жълтата зона dBc =30; dBm=40.

Следователно лагерът работи без смазка или има кавитация.

# 5. Долната стойност е dBc <10, а върховата стойност е в жълтата зона; dBm=30.

Това може да се получи при триене между вала и лагерния кожух.

# 6. Долната стойност е dBc =15, а върховата стойност е в жълтата зона; dBm=30.

Периодичните върхове се причиняват от удари на тежест, на натиск от повреди в предавателния механизъм.

7. При рязко снижение на долната и върховата стойност първо се проверява дали уредът не ни заблуждава на съседни лагери.

Ако уредът е изправен, то този лагер може да се е разхлабил по отношение на вала или на лагерния кожух – завъртял се е.

При лагери смазани със смазка, измерената стойност обикновено се понижава в зависимост от допълнителното смазване. Тази стойност обаче се стабилизира след къс период на работа.

При силно стегнати или притиснати търкалящи се лагери могат да се явят от време на време високи стойности. Причина за това може да бъде по-високата температура, при което се намалява хлабината. Тогава не се образува достатъчен смазочен пласт и данните са като за сух лагер.

Състоянието на лагера при работа не се подобрява при положение, че стойността при измерване отново е спаднала след предварително измерена висока стойност.

Надеждност за работа има тогава, когато стойността при измерване лежи постоянно на високо ниво.

# Гранични нива за ударни импулси dBn

| Зелено | Жълто | Червено |
| --- | --- | --- |
| < 20 | oт 20 до 35 | >35 |

# Таблица за възможните варианти при измерванията и състоянието на лагера

| Долна стойност dBc | Върхова стойност dBm | Състояние на лагера |
| --- | --- | --- |
| < 10 | < 20 | Добро състояние |
| = 20 | > 35 | Лошо състояние |
| > 10 | = 30 | Лошо мазане или грешен монтаж |
| = 30 | = 40 | Работа без мазане или кавитация |
| < 10 | = 30 | Триене между вала и лагерния кожух |
| = 15 | = 30 | Удари от натиск от механични повреди |
| < 5 | < 5 | Превъртане на лагера по вала или капака |

Резултатите от измерванията се попълват в типов протокол разработен от фирмата SPM.

В него има графи за:

- скоростта на въртене на ПА;

- диаметъра на вала на лагера;

- отчетеното dBi при първоначална настройка на уреда;

- измерената долна стойност dBc ;

- измерената максимална стойност dBm ;

- дата на замерването;

- име на обекта;

- номер на ПА;

- местоположение на лагера /преден; заден/;

Замерванията се подреждат едно под друго за да може да се сравнява изменението на показанията във времето.

Граничните стойности са цветово изобразени и може да се начертае графика на изменението на параметрите във времето.

Анализа на състоянието на лагерите с този уред е един обективен метод за избягване на тежки аварии на ПА и за избягване подмяната на здрави лагери поради презапасяване.

Той ни помага да сменяме само тези лагери, които наистина са за подмяна.

Дава ни допълнително информация за качеството на процеса на мазане.

При широко използване на уредите на фирма SPM за шум в лагерите и за вибрации ще подобрим качеството на поддръжката на ПА.